三、  采购需求

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标供应商（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、为有助于投标供应商选择投标产品，采购项目需求中所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标供应商可以选择性能不低于所列参考品牌的其他品牌产品报价，但投标时应当提供有关技术证明资料，证明所投产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌，证明资料需经评标委员会评审认可，未提供相关证明资料的可能导致投标无效。

3、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某项产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可。

4、采购文件中加注星号(“*”)的任何一项参数必须满足，否则其投标无效。

5、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、招标代理费、税费等所有费用。

6、下列《采购需求一览表》中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（采购代理机构）在编制竞争性谈判采购文件时必须将采购的主要产品标注“▲”。按照竞争性谈判采购文件要求，标注 “▲”号的产品，投标人必须在“主要成交标的承诺函中”填写该产品的名称规格、型号、数量、单价等具体信息。

采购需求说明

一、仪器参数

- 设备性能：                                                                                         （1）全自动检测，可以对大便颜色、性状、有形成分进行自动识别判断；                                                        （2）对胶体金检测卡自动进行阴阳性判断；

- 检测项目：

- 镜检项目：检测大便标本中的病理有形成分；

- 理学检查：自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析；                                             （3）其他项目：可自动分析粪便隐血项目，包括血红蛋白及转铁蛋白；轮状病毒、腺病毒等项目。

- 送样装置：轨道式送样。

- 样本前处理：仪器全自动完成样本稀释、搅拌、过滤、加样。

- 粪便标本采集处理器：

细腰式设计，降低稀释倍数，提高阳性检出率。

- 检测卡装置：

- 胶体金法检测项目可自动任选组合，一次性可检测1-5个不同项目；

- 采用一次性“子弹夹式”设计包装，易于装载。

- 检测卡孵育位≥40个

- 计数板：

*（1）采用一次性计数板，避免管路或计数池堵塞，杜绝样本间交叉污染；

（2）一次性可容纳5个样本同时排队沉淀，提高仪器综合检测速度

- 智能视野调节功能：根据粪便标本的分离情况自动动态调节视野下的背景，获取最佳视觉环境，提高图片清晰度；

- 集中审核功能：仪器可自动从所拍图片中截取单个有形成分的图片，方便审核；

- 急诊功能：有急诊位，急诊标本自动检测；

- 检测速度：≥40个标本/小时；

- *有形成分回收率：≥90%；

- 质控：具备仪器生产厂家同一品牌的粪便隐血质控、粪便转铁蛋白质控、粪便分析细胞、虫卵质控，并取得CFDA注册证。

- 条码功能：仪器具备内置条码仪、自动扫码；

- *数据接口：可连接医院LIS双向通讯接口，方便数据传输；

二、其他服务

1. LIS费用由中标方支付

2. 请提供仪器使用时所有试剂及耗材的清单和价格，试剂必须有安徽省省平台流水号，如省平台有集采价格，投标价格应小于省平台集采价格。

3. 售后维修响应时间≤24小时

4. 仪器保修年限≥5年，期间需要更换的所有配件由中标方免费提供

5. 赠送电脑一台

6.合同签订后，15日历天内完成设备供货；配套试剂及耗材供货期为3年按采购人要求分批次供货。

备注：投标人投标文件中须提供每人份检测所需配套试剂和耗材清单，清单格式见附件

附件：

每人份检测所需配套试剂和耗材清单

| 序号 | 试剂/耗材名称 | 品牌 | 规格型号 | 可实际检测人份 | 单价报价（每人份） | 安徽省医药集中采购平台的限价价格 | 产品流水号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：可实际检测人份指的是投标人所提供的试剂/耗材规格可供几人份检测使用；

单价报价（每人份）的合计价应等于采购需求一览表“配套试剂及耗材”的单价

没有安徽省医药集中采购平台的限价价格的可填“无”

*7. 投标单位须承诺，若我单位中标后，试剂和耗材由医院配送机构统一配送。（承诺函格式自拟，并加盖投标人公章）

备注：本项目配送费由中标人承担。配送费用不会高于所配送试剂/耗材开票价的5%，具体以配送单位最终确定的配送价（费率）为准。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲大便分析仪 | 详见采购需求说明 | 1 | 台 |  |  |  | 本项报价不得超过6万元 |
| 2 | 配套试剂及耗材 | 1、投标人根据所投大便分析仪配备配套试剂及耗材 | 10950 | 人份 |  |  |  | 本项报价（本项合计价）不得超过16.2 万元 |